Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку дефибриллятора PRIMEDIC™ Defi-B (или эквивалент)

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Наружный дефибриллятор с питанием от аккумуляторной батареи | Наличие | Да |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
|  | Форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный | Наличие | Да |
|  | Энергетические ступени 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (при импедансе 50 ОМ), выбор энергии в ручном режиме | Наличие | Да |
|  | Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек | Наличие | Да |
|  | Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек | Наличие | Да |
|  | Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом | Наличие | Да |
|  | Режим работы: ручной асинхронный | Наличие | Да |
|  | Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые ( 8 см и встроенные в них детские ( 5 см | Наличие | Да |
|  | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы | Наличие | Да |
|  | Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговой нумерацией действий | Наличие | Да |
|  | Питание от перезаряжаемой аккумуляторной батареи 14,4 В / 1,5 Aч, NiCd (встроенное зарядное устройство для сети 220 В) | Наличие | Да |
|  | Время полной зарядки батареи 5.5 часа | Наличие | Да |
|  | 35 (+10 резервных) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе | Наличие | Да |
|  | Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки) | Наличие | Да |
|  | Функция самотестирования прибора | Наличие | Да |
| 3. | Размеры, вес | 40х12х48 см, 9 кг | 40х12х48см, 9 кг |
| 4. | Комплект поставки |  |  |
|  | Гель электродный, тюбик 100 г | 1 шт. | Да |
|  | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. | Да |
| 5. | Регистрационные документы |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение ФСНСЗСР РФ, Декларация о соответствии требованиям ГОСТ Р, Сертификат соответствия ГОСТ Р (добровольная сертификация) | Наличие | Да |
| 6. | Гарантийные обязательства |  |  |
|  | Гарантийный период | 24 месяца | Да |
|  | Сервисная служба | Наличие | Да |

Количество – 1 шт.

Заместитель главного врача по мед. части                                          Чабан Н. А.